[image: image1.png]


[image: image2.jpg]SOSW

<>

CHORZOW




Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów

tel./fax. (032) 2414962
http://www.sosw.slask.pl/
e-mail:sekretariat@soswchorzow.pl
NIP: 627-24-25-544
   REGON: 243074094
            ING Bank Śląski 85 1050 1243 1000 0022 5196 6046

Chorzów, 10.12.2025 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej

ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów
Zapytanie ofertowe 

I. ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej 
ul. Hajducka 22 41-500 Chorzów

NIP: 627-24-25-544, REGON: 243074094, 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy szczelinowej z torem wizyjnym.
Lampa szczelinowa typ Zeiss

Mikroskop 5x

Skupiający binokular Galileusza

Obiektyw min. pięciopozycyjny skokowy

Okular 12,5x

Powiększenie całkowite: do min. 40x – np.:6x, 10x, 16x, 25x, 40x.

Pole widzenia 41mm-5,7mm

Rozstaw okularów (mm) 50-80

Wbudowany filtr błękit, czerwień, absorbujący ciepło, filtr żółty wbudowany w obiektyw, dyfuzor

Szczelina :

a) Maksymalna długość 15mm

b) Regulacja płynna długości szczeliny 1-15mm

c) Membrana przysłony 0.3/5.5/9/15mm

d) Regulacja płynna szerokości szczeliny 0-15mm

e) Rotacja szczeliny+/- 90 st regulowana płynnie, wg skali TABO

f) Skala projekcji szczeliny 1.3X

Oświetlenie typ biała LED

Jasność oświetlenia 248000 LUX +/- 5%, płynna regulacja

Przystosowana do instalacji rozdzielacza z kamerą, przycisk migawki w joysticku, sensor P/L oko, doświetlacz tła.

Kamera cyfrowa CCD o rozdzielczości 5 Mpix typ USB 3.0

Oprogramowanie:

a) Zarządzanie danymi pacjentów i badaniami

b) Kompatybilny z DICOM

c) Łatwe pozyskiwanie zdjęć i filmów

d) Okno wideo na żywo

e) Nieograniczona galeria obrazów

f) Porównanie obrazów

g) Narzędzia pomiarowe i do rysowania

h) Standardowe narzędzia do przetwarzania obrazu

i) Możliwość połączenia oprogramowania z topografią rogówki oraz z programem do doboru soczewek kontaktowych

Zestaw komputerowy do obsługi oprogramowania typ All-In-One / Laptop, posiadający odpowiednią dla lampy wydajność i wysoką pojemność archiwizacyjną (adekwatnie do formatów zdjęć i filmów).

Zestaw do konserwacji
Stolik regulowany elektrycznie: wymiary blatu ok. 900x450 mm lub zbliżone.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin dostawy zamówienia: max do 30.12.2025 r., 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 
Oferta powinna być:


- opatrzona pieczątką firmową,


- posiadać datę sporządzenia, 


- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,


- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.cygon@soswchorzow.pl, faksem na nr: 32 241 49 62 wew. 100,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów do dnia 17.12.2025 r.
2.
Ocena i wybór ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.12.2025 r. o godz. 10.00, w siedzibie Ośrodka. 

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. Cena -  waga kryterium 80% 

Cena (C) – waga 80%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 100 pkt x 80 %

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2. Okres gwarancji – waga kryterium 20 %

Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg wzoru:

                         Gn


G = ------------ x Wpk


          Gmax

gdzie:










 Gmax – najdłuższy deklarowany okres gwarancji w miesiącach

 Gn –  okres gwarancji  badanej oferty – nie mniej niż 24 miesiące

 Wpk -  waga punktowa kryterium (20 pkt.)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem drogi elektronicznej, pocztowej lub bezpośrednio.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Sebastian Biały numerem telefonu 605 565 381 oraz pod  adresem email: dyrektor@soswchorzow.pl
